QC LemBot

Tester de control de calidad

Manual de Usuario

Firmware v0.1.4

Plataforma: ESP32-C3

# Índice

1. Introducción

2. Componentes de hardware

3. Controles

4. Encendido

5. Menú principal

6. Funciones en detalle

6.1 Corriente

6.2 Sense-QC

6.3 Weather-QC

6.4 Soil-QC

6.5 Datos RAW

6.6 Temp & Hum

6.7 UART Monitor

6.8 SDI-12

6.9 Descarga de Batería

6.10 Configuración

6.11 Pinout

7. Medición de batería

8. Parámetros de configuración

9. Conexiones (pinout ESP32-C3)

10. Solución de problemas

# 1. Introducción

El QC LemBot es un instrumento portátil de control de calidad diseñado para verificar sensores y placas electrónicas en línea de producción y en terreno. Integra un medidor de corriente de alta resolución, un conversor analógico externo, sensores ambientales de referencia y una interfaz SDI-12 protegida por hardware, todo controlado desde una pantalla OLED y un encoder rotatorio.

Con un solo equipo el operador puede: medir consumo de corriente y estimar autonomía, ejecutar rutinas de control de calidad tipo PASS/FAIL sobre placas hijas, comparar sensores de temperatura y humedad contra una referencia, leer y editar sensores SDI-12, monitorear un puerto UART y evaluar el estado de una batería.

Nota: Este manual corresponde al firmware v0.1.4 sobre la plataforma ESP32-C3. Versiones 0.2.0 existen para ESP32-C6 y ESP32-S3 con el mismo funcionamiento pero distinto mapa de pines.

# 2. Componentes de hardware

El dispositivo se apoya en los siguientes componentes principales, comunicados por I2C salvo donde se indique:

| Componente | Función |
| --- | --- |
| ESP32-C3 | Microcontrolador principal (RISC-V). Ejecuta el firmware y la interfaz. |
| INA228 | Medidor de corriente/voltaje de alta precisión (shunt). Base del monitor de corriente y de la descarga de batería. |
| ADS1115 | Conversor A/D de 16 bits, 4 canales. Lee A0/A1 (referencias Sense-QC) y A3 (voltaje de batería). |
| BME280 | Sensor de temperatura, humedad y presión. Referencia para Weather-QC y Temp & Hum. |
| SHT30 / SHT10 | Sensores de temperatura y humedad bajo prueba (SHT30 por I2C; SHT10 por 2 hilos). |
| OLED 128×64 | Pantalla de interfaz (SSD1306, I2C). |
| Front-end SDI-12 | Búfer/inversor de hardware que protege el bus SDI-12 (ver sección SDI-12). |

# 3. Controles

Toda la operación se hace con un encoder rotatorio (que además se pulsa) y dos botones:

| Control | Acción |
| --- | --- |
| Girar encoder | Navegar el menú, editar un valor, hacer scroll en listas o cambiar de página/pestaña. |
| Pulsar encoder (click) | Volver al menú principal desde casi cualquier pantalla. (Excepción: en la pantalla de datos SDI-12 vuelve a pedir la medición con aM!). |
| Botón Confirm (OK) | Entrar a una opción, confirmar, iniciar un test o ciclar entre vistas. |
| Botón Back | Retroceder una pantalla, cancelar una edición o reiniciar una vista. |

Nota: Cada pantalla muestra en su línea inferior los atajos disponibles (por ejemplo «OK:Iniciar  Enc:Menu»).

# 4. Encendido

Al alimentar el equipo aparece la pantalla de bienvenida «QC LemBot» con la versión de firmware durante ~2 segundos, y luego el menú principal. Si el INA228 no responde, se muestra «INA228 ERROR!» y el equipo se detiene (es un componente obligatorio).

Indicador de batería: en la esquina superior derecha del menú principal se muestra un ícono de batería con su porcentaje (0–100 %). El porcentaje se calcula a partir del voltaje medido. Cuando baja de 20 % el ícono parpadea.

# 5. Menú principal

El menú tiene 11 opciones. Se navega girando el encoder y se entra con OK (o con el click del encoder).

| # | Opción | Descripción breve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Corriente | Monitor de corriente/voltaje, gráfico y tabla de la grabación. |
| 2 | Sense-QC | Rutina PASS/FAIL para placas hijas tipo «Sense». |
| 3 | Weather-QC | Rutina PASS/FAIL de sensores de temperatura/humedad. |
| 4 | Soil-QC | Lectura de sonda de humedad de suelo (DFM) por serial. |
| 5 | Datos RAW | Valores crudos de todos los sensores en 4 páginas. |
| 6 | Temp & Hum | Tabla comparativa de temperatura y humedad. |
| 7 | UART Monitor | Monitor de un puerto serie a 115200 bps. |
| 8 | SDI-12 | Visor y editor de sensores SDI-12. |
| 9 | Descarga Bat | Test de descarga y salud de batería. |
| 10 | Config | Ajuste de parámetros (se guardan en memoria). |
| 11 | Pinout | Referencia de conexiones del equipo. |

# 6. Funciones en detalle

## 6.1 Corriente

Muestra en tiempo real el consumo medido por el INA228. La vista tiene dos páginas de números grandes que se recorren, junto al gráfico y la tabla, con el botón OK en este ciclo:

- Página 1: corriente actual (3 decimales), corriente mediana, corriente mínima mayor que 0 (capta hasta microamperios) y corriente máxima.

- Página 2: voltaje, mAh acumulados, corriente promedio y un estimado de tiempo de uso (según los mAh medidos, el tiempo midiendo y la capacidad de batería configurada).

- Gráfico: curva de la corriente grabada, con líneas de media y nivel sostenido.

- Tabla: muestras registradas (tiempo, mA, mAh). Se recorre girando el encoder.

La grabación se inicia sola cuando la corriente supera el umbral «StartI» y termina al bajar de «EndI», al llegar al tiempo máximo o al llenar las muestras. Si la corriente supera «OC» aparece la alerta «!!OC!!». El ciclo con OK es: Página 1 → Página 2 → Gráfico → Tabla → Página 1.

## 6.2 Sense-QC

Rutina de control de calidad para placas hijas. Se conecta la placa, se pulsa OK y el equipo observa durante 5 segundos. Verifica:

- Corriente: dentro del rango [Imin, Imax] (por defecto 0,5–50 mA).

- Entradas A0 y A1: cada una en el voltaje de referencia «Vref» ± «Vtol» (por defecto 1,12 V ± 5 %).

- Pulsos: P1 y P2 deben conmutar (verse en alto y en bajo) durante la prueba.

Si todo cumple, muestra ** PASS **; si no, *** FAIL *** con los motivos (I, A0, A1, P1, P2). Con OK se repite la prueba.

## 6.3 Weather-QC

Valida sensores de temperatura/humedad contra el BME280 de referencia. Tras ~4 segundos de estabilización comprueba: corriente en rango, presencia de un sensor SHT (SHT10 o SHT30) y que su temperatura y humedad coincidan con el BME280 dentro de ±3 °C y ±10 % HR. Resultado PASS/FAIL con motivos.

## 6.4 Soil-QC

Lee una sonda de humedad de suelo tipo DFM por el puerto serie (115200 bps). Interpreta 12 valores de humedad y 13 de temperatura, y muestra promedios y rangos (mínimo–máximo), además del tiempo desde el último dato.

## 6.5 Datos RAW

Muestra valores crudos para diagnóstico, en 4 páginas que se cambian girando el encoder:

- INA228: corriente actual, máxima y promedio, voltaje, potencia y mAh.

- ADS1115: canales A0–A3 en voltios y el estado de la batería.

- GPIO: estado alto/bajo de los pines de pulsos y UART, más batería y corriente.

- Sensores: lecturas de BME280, SHT10 y SHT30.

## 6.6 Temp & Hum

Tabla comparativa de temperatura y humedad tomando el BME280 como referencia, frente al SHT10 y al SHT30, mostrando la diferencia de temperatura y un indicador OK/X por sensor (dentro de ±3 °C y ±10 % HR).

## 6.7 UART Monitor

Escucha un puerto serie a 115200 bps (pin de RX dedicado) y muestra las últimas líneas de texto recibidas. Útil para ver la salida de depuración de una placa bajo prueba.

## 6.8 SDI-12

Visor y editor del bus SDI-12. El equipo incluye un front-end de hardware (búfer e inversor Schmitt) que protege los sensores y adapta niveles, usando dos pines dedicados (TX y RX). Flujo de uso:

- Escaneo: desde la pantalla inicial, OK escanea las 62 direcciones posibles (0–9, a–z, A–Z) y lista los sensores que responden, más la opción «Cambiar ID».

- Ver datos: al elegir un sensor y pulsar OK se muestran TODOS sus valores en una lista con scroll (formato «- valor»). La lectura normal usa el comando concurrente aC!.

- aC! / aM!: en la pantalla de datos, pulsar el encoder vuelve a pedir los valores con aM! (algunos sensores, como AquaCheck, entregan más valores con aM! que con aC!).

- Cambiar ID: permite elegir cuál sensor renombrar y asignarle una dirección que no esté en uso; luego verifica el cambio y reporta el resultado.

Nota: Indicadores en la pantalla de datos: arriba a la derecha se muestra el modo usado (aC o aM); el pie indica el rango visible sobre el total (por ejemplo «1-5/12»).

## 6.9 Descarga de Batería

Evalúa la salud de una batería. Se conecta la batería con su resistencia de carga y se pulsa OK para iniciar. El equipo integra los mAh y mWh entregados, registra el pico de corriente y el tiempo. El test se detiene si el voltaje baja de 3,0 V o si la corriente supera el límite «DischLim». Al final califica la capacidad medida frente a la nominal: BUENA (≥70 %), REGULAR (≥40 %) o MALA.

## 6.10 Configuración

Permite ajustar los parámetros de medición, que se guardan en memoria no volátil (EEPROM) y se conservan al apagar. Se navega la lista girando el encoder; con OK se edita un valor (se cambia girando y se guarda con OK). El botón Back sobre un parámetro restaura su valor por defecto; la última opción «RESET ALL» restaura todos. Los parámetros se detallan en la sección 8.

## 6.11 Pinout

Muestra en pantalla el mapa de conexiones del equipo, repartido en páginas que se cambian girando el encoder o con OK. La sección 9 lo resume.

# 7. Medición de batería

El voltaje de la batería se mide en el canal A3 del ADS1115, a través de un divisor resistivo 2:1 (el valor leído se multiplica por 2). El ADS1115 trabaja con ganancia GAIN_ONE (0,125 mV por cuenta). El voltaje resultante se convierte a porcentaje mediante una curva típica de celda de litio.

Correspondencia aproximada voltaje → porcentaje:

| Voltaje (V) | ≤3,00 | 3,30 | 3,50 | 3,65 | 3,80 | 3,95 | 4,10 | 4,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Batería (%) | 0 | 5 | 15 | 35 | 55 | 80 | 95 | 100 |

Nota: En las versiones 0.2.0 para ESP32-S3 la batería se mide por el ADC interno del microcontrolador (canal ADC1, que no se deshabilita al activar WiFi), en lugar del ADS1115.

# 8. Parámetros de configuración

| Parámetro | Def. | Significado |
| --- | --- | --- |
| StartI mA | 0,8 | Corriente que dispara el inicio automático de la grabación. |
| EndI mA | 9,0 | Por debajo de este valor se considera fin de la grabación. |
| Period s | 1,0 | Intervalo entre muestras grabadas. |
| MaxTime s | 120 | Duración máxima de una grabación. |
| OC mA | 10,0 | Umbral de alerta de sobrecorriente (!!OC!!). |
| Samples | 120 | Número máximo de muestras almacenadas. |
| Bat mAh | 3500 | Capacidad de batería usada en los estimados de uso/autonomía. |
| Vref V | 1,12 | Voltaje de referencia esperado en A0/A1 (Sense-QC). |
| Vtol % | 5 | Tolerancia permitida sobre Vref. |
| Imin mA | 0,5 | Corriente mínima válida en los testers. |
| Imax mA | 50 | Corriente máxima válida en los testers. |
| DischLim | 200 | Límite de corriente en el test de descarga (corta si se supera). |
| RESET ALL | — | Restaura todos los parámetros a sus valores por defecto. |

# 9. Conexiones (pinout ESP32-C3)

Asignación de pines del firmware v0.1.4. Los pines del bus SDI-12 pasan por el front-end de hardware.

| Pin | Función |
| --- | --- |
| GP0 | Encoder A |
| GP1 | Encoder B |
| GP2 | Botón Back |
| GP3 | Botón Confirm |
| GP5 | Botón del encoder (click) |
| GP6 | SDI-12 RX (front-end) / Pulse1 |
| GP7 | SDI-12 TX (front-end) / Pulse2 / SHT10 data |
| GP8 | SDA (I2C) |
| GP9 | SCL (I2C) |
| GP10 | SHT10 reloj |
| GP20 | UART Monitor RX |

Nota: La batería se lee por el ADS1115 (canal A3), no por un pin del microcontrolador.

# 10. Solución de problemas

- «INA228 ERROR!» al arrancar: el INA228 es obligatorio; revise el cableado I2C (SDA/SCL) y la alimentación.

- Un sensor SDI-12 no aparece: verifique que el front-end SDI-12 esté alimentado y las conexiones TX/RX; si un sensor transmite pero no se lee, puede ser un tema de polaridad del front-end (ajustable en el firmware).

- El sensor SDI-12 muestra menos valores de los esperados: pruebe volver a pedir con aM! (pulsando el encoder en la pantalla de datos).

- Batería siempre baja: recárguela; el porcentaje se estima por voltaje y puede variar según la celda.

- Valores de configuración extraños: seleccione «RESET ALL» en el menú Config.

Fin del manual — QC LemBot v0.1.4